全自动变压器直流电阻测试仪

一、产品概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。

二、功能特点

- 可只需一次接线即可完成高低压绕组所有直流电阻数据的测量；

- 三相同时测量加助磁法测量，速度更快，且大大减小剩磁危害；

- 显示、打印变压器的高中低压绕组的全部测试数据，并自动计算出三相不平衡率，还可以打印折算到额定温度下的电阻值；

- 具有完善的反电势保护功能；

- 具有自动放电和放电指示功能，减少误操作，保证设备及人员安全；

- 仪器可以永久存储测试数据500组，还可以使用优盘存储数据；

- 仪器采用5.7寸超大液晶显示，可随时打印测试结果；

- 仪器具有适用温度宽，精度高，防震，抗干扰，携带方便等特点。

三、技术参数

输出电流   三相测试：2*10A、2*5A、2*2A

单相测试：20A、10A、2A

测试范围   2*10A：500μΩ～500mΩ

2*5A： 1mΩ～1Ω

2*2A： 2.5mΩ～2.5Ω

20A：  250μΩ～1Ω

10A：  500μΩ～2Ω

2A：   2.5mΩ～10Ω

分 辨 率   0.1μΩ

测量精度   ±(0.2%读数+2字)

外形尺寸   420mm×250mm×340mm

仪器重量   15kg

四、使用条件

环境温度   -10℃～50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±1Hz