ZKGK300断路器动特性分析仪

二、性能特点

2.1性  能

● 时   间: 12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。

● 重 合闸: 每断口合－分，分－合,分-合-分；金短时间、无电流间隔时间值。

● 弹   跳: 每断口的合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形；每断口的分闸反弹幅值。

● 行   程: 总行程，开距，超程，过冲行程，反弹幅值。

● 电   流: 分、合闸线圈的分、合闸电流值、电阻值、电流波形图。

● 动作电压: 机内提供DC0～270V／30A数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的高低压动作试验，测量打印断路器的动作电压值。

2.2特  点

◆ 传感器：加速度测速传感器、旋转测速传感器、直线行程传感器和触点传感器，安装极为方便，简捷。

◆ 触发方式：内触发、外触发（合闸2根，分闸2根）、传感器触发和手动触发。手动触发可以对手动分合的断路器（无分合闸线圈）进行特性试验，如电杆柱上的手动分合开关。传感器触发主要用于开关厂等特殊要求的地方。

◆ 储能输出：仪器可提供直流可调储能电源，一次性接好线后无须倒线就可以随时控制电机储能。

一、产品技术参数

1.1使用环境

输入电源  220V±10%  50Hz±10%      大气压力   86～106kPa

温     度  -20～45℃                湿     度   ≤80%RH

1.2安全性能

绝缘电阻  ＞2.0MΩ

介电强度  电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟，无闪络与飞弧。

1.3 基本参数

◆时    间： 量程 0-64000.0ms  分辨率0.1ms  误差≤ 0.1％rdg±0.1

◆速    度： 量程 0-20.00m/s  分辨率 0.01m/s 误差≤1％rdg±0.01

◆行    程： 量程 0-1000.0 mm

|  | 量 程 | 分辨率 | 误 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空断路器 | 50.0mm | 0.1mm | ≤1％rdg±0.1 |
| SF6断路器 | 300.0mm |  |  |
| 油断路器 | 1000.0mm |  |  |

◆线圈电流： 量程 30.00A     分辨率 0.01A

◆输出电源： DC0～270V数字可调／30A  分辨率 1V  误差≤1％

◆尺寸重量： 350mm(L)×240mm(W)×210mm(H)     7kg