ZKH79互感器综合测试仪

一、概述

互感器综合测试仪是新一代革新型CT、PT测试仪器，装置采用高性能数据处理器和微机控制架构、自动化程度高、测试效率高，是一款全自动化的PT、CT特性测试仪器。该产品由于输出容量大，功能全，非常适用于各种规格的CT和PT作现场试验和校验。

- 二、功能特点

1、功能全面

装置所具备的功能如下：

CT试验：伏安特性曲线                   PT试验：伏安特性曲线

曲线拐点自动计算                        曲线拐点自动计算

5%和10%误差曲线                        5%和10%误差曲线

变比、极性                              变比、极性

比差、角差测量                          比差，角差测量

二次侧回路负载测试、                    二次侧回路负载测试

二次绕组交流耐压                        二次绕组交流耐压

二次直流电阻测试                        二次直流电阻测试

一次通流测试

3、 输出保持

具有升压保持功能，用于计量检测及二次交流耐压试验。具有升流保持功能，用于二次回路检查。

4、自带大屏幕8寸彩色触摸LCD、全汉化图形界面

屏幕的分辨率高达1024*768，清晰度高，全彩色触摸操作国内领先，测试时直接显示伏安曲线图、试验记录数据，直观方便。面板自带打印机，可随时打印曲线图及测试数据。

- 装置技术参数和硬件结

2.技术参数

- （1）600A机型参数：

| 电源输入电压 |  | AC 220V AC 220 V | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT伏安特性试验 | 二次电流，二次电压 | 0～2500V，0～20A | 0.1V、1mA |
| CT变比，比差角差试验 | 一次侧电流 | 0～600A | 0.1A |
|  | 二次额定电流 | 5A，1A | 1mA |
| CT二次回路负载 | 二次电流 | 5A，1A | 1mA |
|  | 二次回路阻抗 | 0～10Ω | 0.01Ω |
| CT一次通流 | 一次侧电流 | 0～600A | 0.1A |
| PT伏安 特性试验 | 输出电压 | 0～200V | 0.1V |
|  | 输出电流 | 0～10A | 1mA |
| PT变比，比差角差试验 | 一次侧电压 | 0～2500V | 0.1V |
|  | 二次额定电压 | 100V,100/V ,100/3V | 1mV |
| 测量精度 | 伏安特性试验 | < 0.5% |  |
|  | 5%及10%误差曲线 | < 1% |  |
|  | 变比试验 | < 0.5% |  |
|  | 比差角差试验 | < 1% |  |
|  | 二次回路负载测试 | < 0.5% |  |
| 装置电源电压 |  | AC 220V 50～60Hz |  |
| 工作环境温度 |  | -10℃ - +50℃ |  |
| 测试仪主机体积 |  | 500mm*310mm*375mm |  |
| 测试仪主机重量 |  | 40kg |  |

- （2）1000A机型参数：

| 电源输入电压 |  | AC 220V AC 220 V | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT伏安特性试验 | 二次电流，二次电压 | 0～2500V，0～20A | 0.1V、1mA |
| CT变比，比差角差试验 | 一次侧电流 | 0～1000A | 0.1A |
|  | 二次额定电流 | 5A，1A | 1mA |
| CT二次回路负载 | 二次电流 | 5A，1A | 1mA |
|  | 二次回路阻抗 | 0～10Ω | 0.01Ω |
| CT一次通流 | 一次侧电流 | 0～1000A | 0.1A |
| PT伏安 特性试验 | 输出电压 | 0～200V | 0.1V |
|  | 输出电流 | 0～10A | 1mA |
| PT变比，比差角差试验 | 一次侧电压 | 0～2500V | 0.1V |
|  | 二次额定电压 | 100V,100/V ,100/3V | 1mV |
| 测量精度 | 伏安特性试验 | < 0.5% |  |
|  | 5%及10%误差曲线 | < 1% |  |
|  | 变比试验 | < 0.5% |  |
|  | 比差角差试验 | < 1% |  |
|  | 二次回路负载测试 | < 0.5% |  |
| 装置电源电压 |  | AC 220V 50～60Hz |  |
| 工作环境温度 |  | -10℃ - +50℃ |  |
| 测试仪主机体积 |  | 500mm*310mm*375mm |  |
| 测试仪主机重量 |  | 45kg |  |