ZKYH401绝缘油介质损耗及电阻率测试仪（空白面膜彩屏）

- 概述

该仪器用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。一体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。

二、主要功能及特点

（1）油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构，极间间距2mm，可消除杂散电容及泄漏对介损测试结果的影响。

（2）仪器采用中频感应加热，PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点，使温度严格控制在预设温度误差范围以内。

（3）空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数，以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存，以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。

三、主要技术指标

电 源 电 压： AC 220V±10%

电 源 频 率： 50Hz/60Hz ±1%

测 量 范 围： 电容量      5pF～200pF

相对电容率   1.000～30.000

介质损耗因数 0.00001～100

直流电阻率   2.5 MΩm～20 TΩm

测 量 精 度： 电容量       ±(1%读数+0.5pF)

相对电容率   ±1%读数

介质损耗因数 ±(1%读数+0.0001)

直流电阻率   ±10%读数

分  辨   率： 电容量       0.01pF

相对电容率   0.001

介质损耗因数 0.00001

测  温 范 围： 0～125℃

温度测量误差： ±0.5℃

交流试验电压： 500～2000V  连续可调，频率50Hz

直流试验电压： 0～500V     连续可调

功    　  耗： 100W

外  型 尺 寸： 500×360×420

总   重   量： 22Kg

四、使用条件

环境温度：  0℃～40℃

相对湿度：  <75%